## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

1.三重串联四极杆气质联用仪1套 2.三重串联四极杆液质联用仪1套 3.全自动微生物鉴定及药敏分析系统1套 4.全自动微生物质谱检测系统1套

### 3.2采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 7,020,000.00

采购包最高限价（元）: 7,020,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重串联四极杆气质联用仪 | 1.00 | 2,310,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 三重串联四极杆液质联用仪 | 1.00 | 2,650,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 3 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1.00 | 800,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 4 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1.00 | 1,260,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：三重串联四极杆气质联用仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目内容 技术参数和配置要求 备注 设备名称 三重串联四极杆气质联用仪（允许进口产品参与） 设备数量 1套 用途 用于食品中的农药残留、添加剂及其它微量痕量成分的定性与定量检测。参照生活饮用水相关标准和检测方法对生活饮用水中的相关农药及有机物指标进行分析，突发事件与应急检测中的有机污染物快速筛查等。 技术参数 ▲色谱性能：要求能同时安装不少于两个进样口和四个检测器。保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min ；峰面积重现性<1%RSD，具有不低于六个(含)气相色谱柱智能钥匙端口，可自动下载色谱柱使用信息(提供智能钥匙端口图片) 1.1柱箱 1.1.1操作温度：室温以上4˚C-450˚C 1.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定 1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<3.5min 1.1.4最大运行时间：999.99分钟 1.1.5 20梯度/21平台程序升温 1.1.6温度稳定性: ＜0.01˚C/1˚C环境变化 1.1.7升温速率：120˚C/min 1.2 分流/不分流毛细管柱进样口 (带电子气路控制) 1.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比 1.2.2最高使用温度400˚C 1.2.3压力设定精度：0.001psi（作为验收指标，在控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，必须在小数点后第3位上波动） 1.2.4最大压力不小于100psi ▲1.2.5扳转式顶盖进样口密封系统，更换衬管无需要拆卸螺丝（若为进口产品，需提供制造商产品使用说明书截图做证明文件（附中文译本），制造商盖章） 1.3多功能自动进样器： 1.3.1液体进样功能 1.3.1.1 162位液体进样位，2ml样品瓶 (可升级到 648位)； 1.3.1.2 进样体积：1.2ul到 100ul； 1.3.2顶空进样 1.3.2.1顶空样品处理量：45位10/20ml样品容量； 1.3.2.2注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计； 1.3.2.3配2.5ml注射器，注射体积 250～2500(ul)； 1.3.2.4顶空注射器加热温度：40～150(℃)； 1.3.2.5 6位加热搅拌器：40～200(℃)，1℃温度增量； 1.3.2.6 可以采用2ml,10ml and 20ml 顶空瓶； 1.3.3固相微萃取 1.3.3.1样品处理量：45 位10/20ml样品盘； 1.3.3.2 液体、顶空SPME两种萃取模式； 1.3.3.3 6位加热搅拌器：40～200(℃)，1℃温度增量； 1.3.3.4 纤维萃取头的老化：可配备专用萃取头老化装置（选配），或者在进样口老化。 1.4 吹扫捕集仪 1.4.1多功能液/固自动吹扫捕集仪：适用于饮用水、污水、地下水中的挥发性物质（VOC），以及各种高、低浓度的固体样品，进行全自动分析集固/液体自动进样器和吹扫捕浓缩仪于一体机。 1.4.2至少80位样品瓶托盘； 1.4.3水样及内标处理：样品注射器以1ml为单位增量，取样范围1ml到25ml,取样精度<1%RSD； 1.4.4气路控制：电子质量流量计精准控制流速在5～500(ml/min)，电子压力监控记录每个样品在吹扫和烘培时的压力，气体供应为高纯氦气或高纯氮气，进口压力为65～100(psig)； ▲1.4.5内标注入系统规格：注入系统有3内标位，采用3态分流阀上配置的2通配置阀控制注入容量，容量：1，2，5，10，20ul的增量，精密度<10%RSD，精确度1ul±0.1ul，内标消耗量1ul的注入量可用1ul，内标容器，配置3个15ml的内标容器，防紫外涂层保证样标稳定性，内标容器完全密封的保证标准浓度的恒定； 1.4.6检测液体样品：可选配5ml或25ml带滤器或不带滤器的U型吹扫管，水样可按如下比例设置自动稀释1:100，1:50，1:25，1:10，1:5，1:2，系统可自动从纯水池抽取纯水添加标样后做空白样，全部的进样位可用于放置样品，吹扫捕集循环时间不超过20min； 1.4.7检测固体样品（一般土壤样品或者固体废物）：3通道取样针，允许将蒸馏水或内标直接注入到样品瓶，土壤样品可在3级可调速度下震荡混合均匀； ▲1.4.8高浓度固体样品（高浓度土壤样品或者固体废物），具有自动添加甲醇溶剂萃取系统，可编程自动稀释萃取液； 1.4.9仪器具有RS-232接口和USB接口可选； 1.4.10可针对任意样品自由设置方法，任何样品位最多可加入3个内标； 1.4.11系统可记录并保存所有样品、流程和方法信息的历史； 1.4.12整个系统的样品通路自动检漏。内置有诊断系统，一旦发现漏气，系统会自动对下属3个系统进行检漏； 1.4.13系统内置测试横式，可对整个仪器的电子机械部分进行检测，包含：阀，加热器，样品瓶处理系统，液体传输系统，出入和输出； 1.4.14所有阀、样品瓶处理部件、注射驱动部件等都可独立控制，检修方便。 1.4.15配置清单 1.4.15.1用于固体及液体分析的吹扫捕集主机，包含84个样品位、吹扫捕集模块，软件，连接线等； 1.4.15.2吹扫管：含5ml，25ml； 1.4.15.3专用样品瓶，含瓶盖及瓶垫 (棕色40ml样品瓶3包，72个/包)（棕色40ml样品瓶3包，72个/包）。 质谱部分： 1.5基本性能 1.5.1质量数范围: 10～1050amu 1.5.2灵敏度：(测试的柱子规格为30mx0.25mmx0.25um) EIMRM模式：100fg 八氟奈, 信/噪比≥15000:1(272—222 ) EIMRM模式：10fg 八氟奈, 信/噪比≥1200:1(272—222 ) 1.5.3仪器检测限指标 (为仪器安装指标)：(测试的柱子规格为30mx0.25mmx0.25um) 仪器检测限指标(EI MRM IDL)：小于4fg 八氟奈 (OFN),10fg OFN进样8次 （需要提供安装验收报告作为证明文件） 1.5.4分辨率： 0.4-4amu 可调 1.5.5扫描速度：≥20000 Da/秒 1.5.6 MRM扫描速率：800个MRM/秒 1.5.7最小SRM扫描时间：0.5ms 1.5.8动态线性范围: >106 1.5.9质量轴稳定性：+/- 0.1amu 24 hours. 1.6 离子源 1.6.1 EI ▲1.6.2离子源电子能量：10-300eV（提供软件截图证明） 1.6.3离子源温度：独立加热，最大温度可达350℃ 1.6.4接口传输线温度：可控温，最高达350℃ ▲1.6.5无损双灯丝设计，且具有灯丝透镜，保护灯丝，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-300uA（提供软件截图证明） 1.6.6独特的一体化的带拉伸极的离子源设计,保证质谱的灵敏度. ▲1.6.7 离子源自清洁功能：为减少检测物质对质谱离子源带来污染，降低仪器维护频率，质谱离子源需具备免于人工维护工作的自清洁功能（需提供自清洁软件界面截图和中文彩页）。如不具备自清洁功能，提供与质谱仪同一品牌的原装离子源5套（包括透镜、推斥极组件） 1.7质量分析器 ▲1.7.1质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控， 最高可达 200˚C(非预四极杆加热)，消除中心干扰，保证热稳定性和重现性，终身免维护，提供软件截图。 1.7.2采用线性加速高压碰撞，氦气淬灭消除中性噪音的六极杆碰撞池装置设计，消除“记忆效应”和“交叉污染”。 1.7.3质量分析器保护装置： T-K入射透镜，可最大程度消除质量歧视效应，避免污染四极杆质量分析器（需要提供图片说明）。 1.8扫描功能 1.8.1提供全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM）等多种模式 1.9 检测系统 1.9.1检测器：三重离轴电子倍增器检测器, 后加速电压长寿命检测器，最大限度地降低中性粒子的干扰 1.10 真空系统 1.10.1真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统. 1.10.2具有自动检漏功能,如果出现泄漏会自动报警和预处理。 1.11 工作站系统 1.11.1气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现 1.11.2软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件（需要提供中文工作站的控制界面和定量界面截面图作为证明文件） 1.11.3手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能 ▲1.11.4数据分析软件具备未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）等功能，提供未知物分析及解卷积功能的软件操作界面证明，并作为验收指标 1.11.5扫描模式：全扫描（SCAN）、选择离子扫描（SIM）、多反应监测（MRM）、动态多反应监测（dMRM）、母离子扫描、子离子扫描、中性丢失扫描。 1.11.6串联质谱可直接导入并执行相同品牌单杆气质方法，无需转换 1.11.7谱库: NIST20谱库和化学结构式库 1.11.8一针进样可以用MRM扫描同时检测800种以上化合物，投标时提供一针进样同时检测800种以上化合物的应用文献。 1.11.9质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻, 并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。 1.11.10需提供投标型号中国大陆用户名单。 ★2.配置要求 2.1三重四极杆质谱仪主机一台 2.2 质谱连接接口一个 2.3 气相色谱主机一台 2.4 色谱工作站一套 2.5 安装工具包一套 2.6 分流/不分流进样口一个 2.7 多功能自动进样器一套 2.8 吹扫捕集仪一台 2.9 NIST质谱谱库一套 2.10 色谱柱三根 2.11 氦气过滤器一套 2.12 分流衬管5根 2.13 EI灯丝一套 2.14 前级泵油一套 2.15 石墨密封垫一套 2.16 机械泵油一套 2.17 柱螺帽一套 售后服务 1、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 2、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。在保修期内，所有服务及配件全部免费。仪器生产厂家在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。 3、质保期叁年，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 4、供应商必须设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，另外免费提供2人次厂家培训中心培训名额，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。 ▲5、仪器生产厂家售后服务通过ISO质量体系认证，需提供证书。厂家在中国有售后服务和技术支持，若为进口产品需获得国家相关部门（中国商检，即中国出入境检验检疫局）认可进口备件维修资质，并提供证明文件。 为核心产品，“★”条款为实质性参数不允许有负偏离；“▲”条款及非“▲”条款参数评审要求详见评分明细表。 |

标的名称：三重串联四极杆液质联用仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目内容 技术参数和配置要求 备注 设备名称 三重串联四极杆液质联用仪（允许进口产品参与） 设备数量 1套 用途 用于食品中的农药残留、兽药残留、真菌毒素、添加剂及其它微量痕量成分的定性与定量检测。参照生活饮用水相关标准和检测方法对生活饮用水中的相关农药及有机物指标进行分析，突发事件与应急检测中的有机污染物快速筛查等。 技术参数 ▲1.1.1质量数范围：低质量端质量数可达5m/z，高质量端质量数不低于2800m/z，软件可设置并提供软件设置截图； 1.1.2四极杆扫描速度：≥18000Da/s，以可查询的厂家官方参数为准； 1.1.3最小离子驻留时间：≤1ms； 1.1.4仪器所使用的雾化气、辅助气和碰撞气只需使用高纯氮气，无需额外氩气或其他气体，提供厂家官方安装准备通知书； ▲1.1.5质量分析器：三重四极杆，四极杆具有精确加热温控至100℃功能，提供软件四极杆控温截屏证明材料； ▲1.1.6碰撞池：采用90度或以上物理弯曲型碰撞池（即离子飞行路径呈弯曲型态，非直线型），增强去中性干扰能力，同时具有加速技术，可实现零交叉污染，要求提供所投标型号的碰撞池示意图、产品样本等证明材料； 1.1.7扫描功能：具有全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描、多反应监测扫描等多种扫描模式； ▲1.1.8检测灵敏度： 1.1.8.1 ESI正离子模式下，1pg 利血平柱上进样，MRM分析测量m/z609（母离子）→m/z195（子离子），信噪比S/N≥850000：1；ESI负离子模式下，1pg氯霉素柱上进样，MRM分析测量m/z321（母离子）→m/z152（子离子），信噪比S/N≥850000：1；以可下载的官方参数为准； 1.1.8.2定量分析能力：ESI正离子模式下，10fg利血平柱上进样不低于8次（含），MRM分析测量m/z609（母离子）→m/z195（子离子），利血平峰面积重复性RSD≤10%，利血平仪器检出限IDL≤3.5fg；ESI负离子模式下，10fg氯霉素柱上进样不低于8次（含），MRM分析测量m/z321（母离子）→m/z152（子离子），氯霉素峰面积重复性RSD≤10%，氯霉素仪器检出限IDL≤4fg； 1.1.9配置独立的电喷雾离子源（ESI），为不牺牲电离效率和灵敏度要求不得配置复合离子源； 1.1.10离子源内部同时具备辅助加热气和反吹气，以助于获得更好的离子化效率。辅助加热气最高温度不得低于350℃，且可根据化合物特点进行加热气温度的优化。离子源喷雾针与质谱入口采用90度垂直设计，以确保尽可能减少中性污染物进入质谱，提高仪器抗污染能力； ▲1.1.11离子源接口（即离子导入系统）：采用具有常压至高真空的离子过渡通道设计（如毛细管、离子传输管等），以避免后端真空系统高负荷运转；毛细管或传输管采用大口径不加热设计，以有效避免堵塞； ▲1.1.12离子源接口（不分具体类型和型号）具有极强的扩展性，后期同时具备联用毛细管电泳（CE）和超临界流体色谱（SFC）的能力，可与液质同一厂家的相应产品（CE和SFC）联用，提供相应的联用文献或报告，并提供CE和SFC与液质同厂牌的官方产品样本； 1.1.13离子源可在不卸真空的条件下进行更换和清洗； 1.1.14真空系统：由前级机械泵和独立的分子涡轮泵组成，具有自动断电保护功能； 1.1.15检测器：离轴设计的打拿极加电子倍增器； 4.1.16质量轴稳定性：≤0.1Da/24小时； 1.1.17定量动态范围：6个数量级； 1.1.18正负离子切换时间：≤25ms； 1.1.19最大MRM采集速率：可达500MRMs/s； 1.2超高效液相色谱 1.2.1输液单元（二元高压梯度系统） 1.2.1.1泵类型：二元高压梯度泵，具有两个独立的物理泵头，含真空在线脱气单元，最大耐压≥130Mpa或1300bar； 1.2.1.2流速精确度：≤0.07%RSD； 1.2.1.3流速范围：0.001~5.0ml/min，0.001ml/min为步进； 1.2.1.4梯度混合精度：< 0.15%RSD； 1.2.1.5延迟体积：≤50μL（含混合器）； 1.2.2自动进样器 1.2.2.1进样范围：至少涵盖0.1 – 20 L； 1.2.2.2进样精确度：< 0.25% RSD； 1.2.2.3样品容量：标配至少130位2ml样品瓶； 1.2.2.4交叉污染：< 0.004%； ▲1.2.2.5最大耐压≥130Mpa或1300bar，与泵最高耐压一致； 1.2.3柱温箱 1.2.3.1控温范围：具有降温功能，室温以下10℃ – 110 C； 1.2.3.2控温精度和稳定性： 0.05 ℃；控温准确度： 0.5 ℃； 1.2.3.3必须配置大容量柱温箱，柱温箱内部具有阀安装位（包括阀驱和阀头），可放置10cm长色谱柱至少8根； ▲1.2.3.4采用单一的阀即可完成色谱柱（≥2根）切换工作，质谱软件即可完全控制阀的程序化运行，无需额外插件；同一阀驱动即可控制所有类型阀产品，后期无需任何额外工具即可完成阀头的拆装和更换。 1.3软件 1.3.1液相色谱所有模块和质谱均来自同一生产厂家，不接受任何形式的贴牌产品，并使用同一个软件平台进行操作，保证联机稳定性和软件兼容性，同时方便售后服务。 1.3.2一键式全自动调谐，调谐液自动输送，无需额外配置注射泵，参数自动优化并出具调谐报告。 1.3.3自动时间编程功能：一针进样进行多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，保留时间可自动添加并更新，无需手动输入，该功能作为验收指标。 1.3.4一针进样同时完成定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索。 ★2.、配置要求： 2.1 超高效液相色谱仪 2.1.1二元梯度泵1台（含在线脱气机） 2.1.2自动进样器1台 2.1.3柱温箱1台 2.1.4柱温箱内置阀驱动和色谱柱切换阀1套 2.2 三重串联四极杆质谱仪 2.2.1三重串联四极杆质谱仪主机1套 2.2.2 独立的电喷雾离子源（ESI）1套 2.2.3质谱工作软件平台1套 2.2.4真空系统1套 2.2.5与设备相配套计算机和打印机1套 2.2.6配套氮气发生器（输出流量不低于30L/min）和高纯氮气钢瓶 2.2.7配套UPS不间断电源1套（10KVA，延时1小时） 2.3主要消耗品和备件 2.3.1液相前端在线过滤器1套，含过滤器可更换滤芯5个 2.3.2液相2ml样品瓶500个（含瓶、瓶盖和瓶垫） 2.3.3超高压液相色谱柱C18，粒径小于2μm， 1根 2.3.4前级机械泵泵油，1L/瓶，2瓶 2.3.5质谱调谐液1套（100ml） 2.3.6 ESI离子源喷雾针维护工具包1套 2.3.7超高效液相快速接头1个 售后服务 1、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 2、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间。在保修期内，所有服务及配件全部免费。仪器生产厂家在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。 3、质保期叁年，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 4、供应商必须设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，另外免费提供2人次厂家培训中心培训名额，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。 ▲5、仪器生产厂家售后服务通过ISO质量体系认证，需提供证书。厂家在中国有售后服务和技术支持，若为进口产品需获得国家相关部门（中国商检，即中国出入境检验检疫局）认可进口备件维修资质，并提供证明文件。 为核心产品，“★”条款为实质性参数不允许有负偏离；“▲”条款及非“▲”条款参数评审要求详见评分明细表。 |

标的名称：全自动微生物鉴定及药敏分析系统

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目内容 技术参数和配置要求 备注 设备名称 全自动微生物鉴定及药敏分析系统（允许进口产品参与） 设备数量 1套 用途 用于日常检验鉴定细菌范围等。 技术参数 1.检测原理：采用比色、比浊动态分析法，通过生化反应原理鉴定各类微生物，24小时连续自动检测，实时出具检测报告，可同时做抗菌药物敏感性试验。 2.检测容量：≥15个测试位，具备扩增检测通量功能，无需额外加购主机，即可实现增加检测通量。 ▲3.独立包装试剂卡，试剂卡至少含有60个微孔，预先填入鉴定（或药敏）试验的底物。试剂卡生物安全性：卡片为全密封状态，确保试剂卡在任何翻转均不会泄漏菌液，从接种到报告结果，全部测试过程无需任何附加试剂（肉汤或专用试剂），仅需采用0.45%无菌生理盐水配置菌液。 ▲4.自动化程度：采用真空负压原理进行试剂卡的填充，仪器通过条码扫描识别，自动密封卡片并传送至读卡培养箱中，温度控制范围：34.5-36.5℃进行自动孵育、培养。自动完成检测、自动卸载废卡，自动报告结果。 ▲5.读数频率：最少每15分钟对同一卡片进行1次光学检测。光学系统：应用至少三种波长的光学系统和透光度光学系统进行试剂卡样本孔中细菌生长的分析。 ▲6.鉴定细菌范围：鉴定菌种数量≥600种，包括：革兰氏阴性杆菌150种以上、革兰氏阳性菌（含猪链球菌1型、2型）120种以上、酵母菌50种以上、需氧芽胞杆菌40种以上、奈瑟菌、嗜血杆菌、棒状杆菌、弯曲菌、厌氧菌（含专性厌氧菌）60种以上。 7.仪器主机具备废卡收集系统：试剂卡检测结束后，废卡可自动从转轮移除，并丢入废卡收集容器中；废卡收集站安装有废卡收集盘，传感器可检测收集装置是否充满。 8.具有专家软件，专家软件提供自动确认结果功能，并根据对MIC的结果分析提供治疗的解释和临床治疗的建议。 9.鉴定速度：95％常见细菌≤5小时，其中革兰氏阴性菌（GN）≤10小时，革兰氏阳性菌（GP）≤8小时；平均药敏实验时间不大于6小时。 10.鉴定试剂卡至少包含以下种类:革兰氏阳性菌类、革兰氏阴性菌类、酵母菌类、厌氧菌类、芽孢杆菌类。药敏试验种类：满足革兰氏阴性细菌药敏试验、革兰氏阳性细菌药敏试验、真菌药敏试验，肺炎链球菌药敏试验、葡萄球菌属、肠球菌属及无乳链球菌药敏试验。 11.软件可储存至少30000个测试结果。 12.可防止无效测试：可自动发现并拒绝使用超过有效期、或已使用过的试剂卡。 13.提供图形界面的数据管理和统计分析软件。数据可以导入Excel和Whonet统计软件。 14.支持用户自建菌库功能，具有追踪及溯源功能。 ★15.配置要求： 全自动微生物鉴定及药敏分析仪主机 1台 电子比浊仪 1台 条码扫描枪 1套 不间断电源UPS 1台 盐水分配器 1套 数据处理专用工作站 1台 一次性悬浮管 2000支 革兰氏阳性细菌鉴定卡 1盒 革兰氏阴性细菌鉴定卡 1盒 售后服务 1、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 2、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 3、质保期壹年，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 4、当设备发生故障，积极响应，及时到达现场解决问题。 ▲5、厂家在中国有售后服务和技术支持，有售后服务网点。 为核心产品，“★”条款为实质性参数不允许有负偏离；“▲”条款及非“▲”条款参数评审要求详见评分明细表。 |

标的名称：全自动微生物质谱检测系统

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目内容 技术参数和配置要求 备注 设备名称 全自动微生物质谱检测系统 设备数量 1套 用途 挑取单个菌落可检测不同种类的化合物，包括蛋白质. 核酸、脂质、脂蛋白等样本等。 技术参数 ▲1.1、飞行管具备温度补偿技术，长度不小于1米；（提供市级及以上第三方检测机构报告证明）； 1.2、激光器发射次数不低于四亿次； 1.3、离子源自动清洗功能，清洗时间不超过10min；（提供市级及以上仪器检验所出具的检测报告）； ★1.4、真空系统：前级泵应为内置无油隔膜泵，高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不低于300L/S；（提供仪器图片及说明书证明）； ▲1.5、质谱仪从样品靶板放入质谱仪后到真空抽到3×10-6mpa以下所需时间＜50s；（提供市级及以上仪器检验所出具的检测报告）。 ▲1.6、仪器检测速度：从样本靶入舱到全靶板检测完毕出检测报告所需时间≤10min；（提供市级及以上第三方机构检测报告证明）； 2、软件系统 2.1、具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件; 2.2、操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出; ▲2.3、 鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社（隶属于国家级行政部门管理的出版社）提供的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图以辅助鉴定结果；(提供版权合同证明) 2.4、聚类分析软件功能：聚类分析软件具备主成分分析功能和模拟凝胶图功能，具备PCoA、T-SNE分析功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等； ▲2.5能通过人工智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定（提供同型号产品发表的SCI文章及中文翻译版）； 3、数据库 ★3.1、为保障用户数据安全，必须具备临床微生物菌种数据库，且鉴定菌种 5000 种以上,可随时维护更新; 3.2、丝状真菌数据库超过400种； 3.3、特色数据库 ▲3.3.1、具备20种以上施万菌数据库（提供同系列产品施万菌建库相关的SCI文章和中文翻译版）； ▲3.3.2、分枝杆菌数据库≥170种； 4、检测性能 4.1、鉴定质量范围：1-500kDa; 4.2、质量分辨率（线性模式）：>3600(FWHM)@ Angiotensin; （提供市级及以上仪器检验所出具的检测报告） 4.3、鉴定灵敏度：1fmol/uL人纤维蛋白肽B（信噪比≥100∶1）; 4.4、质量准确度：≤ 150 ppm (外校准) 质量准确度：≤100ppm （内校准）; 5、相关试剂： ▲5.1提供微生物质谱基质试剂，为无需配制可直接使用的稳定液体剂型，可室温保存，且取得临床注册证。提供医疗器械注册证; 5.2为保障分析准确性，具备与质谱仪同一品牌的血培养阳性样本质谱鉴定前处理试剂，且取得临床注册证; ▲5.3霉菌快速前处理试剂 提供与仪器同一品牌可用于霉菌快速前处理的试剂以及相应方法建库的霉菌数据库，单个样品完整前处理时间小于3分钟，且取得临床注册证。提供医疗器械注册证; ▲6、可提供同品牌重复使用不锈钢靶板和一次性硅基靶板，满足不同用户需求； ▲7、仪器具备小分子耐药检测功能，支持β内酰胺酶活性检测，以判断菌株的耐药性，提供检测报告 ★8、所投标质谱仪为桌面台式机，应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定（提供技术白皮书） 售后服务 1、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 2、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 3、质保期壹年，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 4、当设备发生故障，积极响应，及时到达现场解决问题。 为核心产品，“★”条款为实质性参数不允许有负偏离；“▲”条款及非“▲”条款参数评审要求详见评分明细表。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起60日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

大竹县疾病预防控制中心

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 验收合格 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

采购单位是履约验收主体，制定履约验收工作方案，成立履约验收小组，成交供应商配合，全部设备安装、调试完30天内邀请相关单位，根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，严格按照采购文件的技术、商务及其他要求以及成交（中标）供应商的响应文件及承诺和合同约定标准对采购项目的全部完成情况进行验收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

详见各设备售后服务。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

按合同执行

### 3.5其他要求

3.4商务要求（除3.4.7质量保修范围和保修期）为实质性要求。以下为非实质性要求：1、履约能力:类似履约经历情况； 2、实施方案：供应商提供的实施方案情况。